ФЕДЕРАЛЬНАЯ   АНТИМОНОПОЛЬНАЯ   СЛУЖБА

## УПРАВЛЕНИЕ

## Федеральной антимонопольной службы по Омской области

пр-кт  К. Маркса, 12 А, г. Омск, 644010,  e-mail: to55@fas.gov.ru                               тел. (3812) 32-06-96, факс (3812) 32-06-96

Решение № 03-10.1/337-2012

о признании жалобы частично обоснованной

| 20 ноября 2012 г. | г. Омск |
| --- | --- |

Комиссия Омского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на территории Омской области (далее - Комиссия) в составе:

Шмаковой Т.П. -  заместителя руководителя Управления, Председателя Комиссии;

Иванченко О.И. – начальника отдела контроля размещения государственного заказа, заместителя Председателя Комиссии;

Шевченко А.Н. – ведущего специалиста-эксперта отдела контроля размещения государственного заказа, члена Комиссии;

Вормсбехера А.В. – главного специалиста-эксперта отдела контроля размещения государственного заказа, члена Комиссии;

Кусановой Ш.М. – главного специалиста-эксперта отдела контроля размещения государственного заказа, члена Комиссии;

Алексиной А.П. – главного специалиста-эксперта отдела контроля размещения государственного заказа, члена Комиссии,

- рассмотрев жалобу ООО «Сигма» (далее – Заявитель, Общество) на действия бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» и его единой комиссии (далее – единая комиссия, Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку мобильной рентгеновской системы с С-образным штативом (извещение № 0352300007212000138) (далее – открытый аукцион),

в присутствии <…>,

УСТАНОВИЛА:

1. В  Омское  УФАС  России  поступила жалоба Заявителя (вх. № 12667э от 13.11.2012), в которой указано, что единая комиссия нарушила требования Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон «О размещении заказов»), неправомерно отказав Обществу в допуске к участию в аукционе.

2. На запрос Омского УФАС России (исх. № 03-7178 от 13.11.2012) Заказчиком были представлены материалы открытого аукциона (вх. № 12864 от 16.11.2012).

- Из представленных материалов открытого аукциона и информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) следует, что 11.10.2012 на указанном сайте Заказчик разместил извещение о проведении открытого аукциона и документацию об открытом аукционе.

В протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе от 02.11.2012 указано, что на участие в открытом аукционе поступило две заявки, Заявителю отказано в допуске к участию в аукционе.

Согласно протоколу подведения итогов аукциона от 07.11.2012 заявка единственного участника размещения заказа ООО НПО «Деост» признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

- 3. В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона «О размещении заказов» внеплановой проверки Комиссия установила следующее.

- Согласно части 4 статьи 41.9 Федерального закона «О размещении заказов» участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

- 1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверных сведений;

- 2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Подпунктом «б» пункта 1 части 4 статьи 41.8 Федерального закона «О размещении заказов» установлено, что при размещении заказа на поставку товара первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.

Аналогичное требование установлено пунктом 3.1 документации об открытом аукционе.

В соответствии с положениями пункта 1 части 4 статьи 41.6 Федерального закона «О размещении заказов» документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать  требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

- Исходя из данной нормы, в разделе II «Техническое задание» документации об аукционе (далее – техническое задание) указано наименование товара «Мобильная рентгеновская система с С-образным штативом», установлены требования к его техническим характеристикам и определены значения показателей.

- При этом указание на товарный знак в техническом задании отсутствует.

- Изучив содержание заявок на участие в аукционе всех участников размещения заказа, Комиссия установила, что в заявке Общества предложен «Аппарат рентгенодиагностический хирургический мобильный типа С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС» произведенный ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия».

- При этом все показатели товара, содержащиеся в заявке, соответствуют требованиям, установленным в техническом задании.

- В протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе от 02.11.2012 в обосновании отказа в допуске Заявителя к участию в аукционе указано следующее: «Пункт 1 части 4 статьи 41.9 ФЗ №94 (предоставление недостоверных сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона №94-ФЗ: сведения о телевизионной системе и весе штатива являются недостоверными, согласно руководству пользователя оборудования, предлагаемого к поставке участником размещения заказа)».

- Из пояснений Заказчика следует, что сведения, представленные в заявке Общества, являются недостоверными по следующим позициям технического задания:

| - № позиции | - Наименование параметра | - Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| - 11 | - Вес штатива | - Не более 250 кг. |
| - 20 | - Размеры используемых полей | - Не менее 230/150/110 мм |
| - 21 | - Минимальное центральное разрешение (23 см), | - Не менее 2,2 л/мм |
| - 2.1. | - Минимальное центральное разрешение (11 см) | - Не менее 3,5 л/мм |

- В обоснование своего решения Заказчиком представлено «Руководство по эксплуатации ЛЖКМ.9442.038.002 РЭ. Аппарат рентгенодиагностический хирургический мобильный типа С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»», согласно которому указанным параметрам соответствуют следующие значения:

| - Вес аппарата (пункт 1.3.23 Руководства), кг | - 270 |
| --- | --- |
| - Диаметры рабочих полей усилителя рентгеновского изображения (пункт 1.3.13 Руководства), мм, не менее: - основного - вспомогательного 1-го - вспомогательного 2-го | - 210 - 150 - 110 |
| - Разрешающая способность в центре усилителя рентгеновского изображения (пункт 1.3.14 Руководства) при комплектности аппарата с изделиями: усилитель рентгеновского изображения цифровой GENORAY серии ZEN, или усилитель рентгеновского изображения трехпольный УРИ-216/160/120, или преобразователь рентгеновский электронно-оптический модели FL IDS 23, линий /мм, максимальное из указанных значений - на основном поле - на вспомогательном поле | - 1,8 - 2,6 |

- В свою очередь, Заявителем на запрос Омского УФАС России были представлены копии:

- - регистрационного удостоверения № ФСР 2011/11959 от 22.09.2011, выданного ООО «С.П.ГЕЛПИК», на изделие медицинского назначения (изделие медицинской техники) «Аппарат рентгенодиагностический хирургический мобильный типа С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС» по ТУ 9442-038-54839165-2011»,

- - технические условия ТУ 9442-038-54839165-2011 «Аппарат рентгенодиагностический хирургический мобильный типа С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС».

- При этом в ТУ 9442-038-54839165-2011, в частности указаны следующие характеристики аппарата:

- - масса аппарата должна быть не более 250 кг (пункт 1.2.7 технических условий);

- - усилитель рентгеновского изображения в составе аппарата должен обеспечивать диаметры рабочих полей УРИ, мм, не менее (подпункт 2 пункта 1.3.7 технических условий):

- основного                                               - 230,

- вспомогательного 1-го                          - 150,

- вспомогательного 2-го                          - 110.

- Вместе с тем, в представленных технических условиях отсутствует информация о разрешающей способности усилителя рентгеновского изображения.

Согласно части 2 статьи 58 Федерального закона «О размещении заказов» участник размещения заказа, подавший жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, обязан приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.

- Исходя из вышеизложенного, Комиссия считает, что Заявитель обосновал доводы своей жалобы в отношении массы аппарата и диаметров рабочих полей УРИ, соответственно, единая комиссия в нарушение пункта 1 части 4 статьи 41.6 Федерального закона «О размещении заказов» неправомерно отказала Обществу в допуске по данному основанию.

- Вместе с тем, Комиссия считает, что при рассмотрении жалобы не нашли своего подтверждения доводы жалобы в отношении достоверности представленных в заявке Общества сведений о разрешающей способности усилителя рентгеновского изображения.

На основании изложенного, руководствуясь частью 6 статьи 60 Федерального закона «О размещении заказов», пунктом 5.6 Положения о территориальном  органе  Федеральной  антимонопольной  службы, утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы от 26.01.2011 № 30,  зарегистрированного в Минюсте РФ 21.03.2011 № 20204, пунктами 3.35 и 3.37 Административного регламента, Комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. Признать частично обоснованной жалобу ООО «Сигма» на действия бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» и его единой комиссии при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку мобильной рентгеновской системы с С-образным штативом, при этом признать обоснованными доводы жалобы о неправомерном отказе в допуске Общества к участию в аукционе в связи с указанием в заявке недостоверных сведений о массе аппарата и диаметре рабочих полей усилителя рентгеновского изображения.

2. Признать в действиях бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» и его единой комиссии нарушение требований пункта 1 части 4 статьи 41.9 Федерального закона «О размещении заказов».

3. В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона «О размещении заказов» выдать бюджетному учреждению здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» и его единой комиссии предписание об устранении нарушений законодательства о размещении заказов.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

| Председатель Комиссии | Т.П.Шмакова |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Комиссии | О.И.Иванченко |
| Члены Комиссии: | А.Н Шевченко |
|  | А.В.Вормсбехер |
|  | Ш.М.Кусанова |
|  | А.П.Алексина |